Załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 lipca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”

DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………..….. …………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………………………………….………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………..………….………….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon: …………………………………………………......................................................................................... faks: ………………………………………………………………………………….…………………………………. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…………… www: ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

| Pakiet – nr 1 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego defibrylatora o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| DEFIBRYLATOR – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym. | TAK |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe: czas pracy na akumulatorze minimum 200 min. ciągłego monitorowania EKG lub minimum 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
| 6. | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny. | TAK |  |
| 7. | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz. | TAK |  |
| 8. | Temperatura pracy: minimum od +5 do +40ºC. | TAK |  |
| 9. | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu. | TAK |  |
| 10. | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym. | TAK |  |
| 11. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem maksymalnie 6 kg. | TAK |  |
| 12. | Tryb archiwum dający operatowi możliwość dostępu do danych poprzednich pacjentów celem przeglądu, transmisji, drukowania, edycji lub usuwania. Pamięć minimum 80 rekordów pacjentów. | TAK |  |
| Defibrylacja |
| 13. | Rodzaj fali defibrylacyjnej: dwufazowa. | TAK |  |
| 14. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna. | TAK |  |
| 15. | Możliwość wykonania kardiowersji. | TAK |  |
| 16. | Energia defibrylacji w zakresie minimum 2-360J. | TAK |  |
| 17. | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji. | TAK |  |
| 18. | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania minimum w przedziale od: 150 do 360 J. | TAK |  |
| 19. | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym. | TAK |  |
| 20. | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. | TAK |  |
| 21. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne. | TAK |  |
| 22. | Czas ładowania do energii 360J: poniżej 7 sekund oraz do energii 200 J poniżej 5 sekund. | TAK |  |
| 23. | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany, Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem). | TAK |  |
| Rejestracja |
| 24. | Ekran kolorowy LCD o przekątnej minimum 5,5''. | TAK |  |
| 25. | Możliwość wyświetlenia minimum: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie. | TAK |  |
| 26. | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości minimum 50 mm. | TAK |  |
| 27. | Szybkość wydruku: minimum 25 mm/sek. | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |
| 28. | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń oraz opcjonalnie z 5 odprowadzeń. | TAK |  |
| 29. | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum 8 poziomach (4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv). | TAK |  |
| 30. | Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 20-300/min. | TAK |  |
| 31. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora. | TAK |  |
| 32. | Układ umożliwiający synchronizację z zewnętrznym kardiomonitorem. | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |
| 33. | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym. | TAK |  |
| 34. | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA. | TAK |  |
| 35. | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę. | TAK |  |
| 36. | Zakres pomiarowy CO2 minimum 0-99 mmHg. | TAK |  |
| 37. | Zakres pomiarowy oddechów minimum 0- 99 odd./min. Dokładność pomiaru: 0 do 70 bpm: ±1 bpm 71 do 99 bpm: ±2 bpm. | TAK |  |
| 38. | Pomiar realizowany minimum w jednostkach mmHg, %, lub kPa. | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 39. | Przewód EKG 3 odprowadzeniowy: minimum 1 sztuka. | TAK |  |
| 40. | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane: minimum 1 komplet. | TAK |  |
| 41. | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych: minimum 1 sztuka. | TAK |  |
| 42. | Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych: minimum 1 komplet. | TAK |  |
| 43. | Obsługiwane standardy sieci bezprzewodowych 802.11a, b, g i n. | TAK |  |
| 44. | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci za pomocą kabla i sieci bezprzewodowej WiFi. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 45. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 46. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 47. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 48. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 49. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 50. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 2 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowej diatermii chirurgicznej o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Diatermia mono i bipolarna do zabiegów endoskopowych. | TAK |  |
| 3. | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonowej, pompy irygacyjnej) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej. | TAK |  |
| 4. | Diatermia z możliwością zapamiętania minimum 9 różnych programów i zapisania ich pod nazwą procedur lub nazwiska operatora. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne dostosowanie mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki. | TAK |  |
| 6. | Ilość gniazd przyłączeniowych minimum 3 oddzielne: – monopolarne/uniwersalne - możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych o śr. 5 mm i 4 mm oraz trzypinowych (bez dodatkowych adapterów), – gniazdo bipolarne uniwersalne pozwalające na bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów), – elektrody biernej uniwersalnej do podłączenia wtyczek jedno i dwupinowych. | TAK |  |
| 7. | Regulacja interwału cięcia: czas cięcia pętli w krokach do 4 czasu trwania koagulacji w krokach do 10 w programie endoskopowym, nie dotyczy regulacji stopnia hemostazy. | TAK |  |
| 8. | Czytelne duże wyświetlacze dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 9. | Moc aparatu minimum 200W. | TAK |  |
| 10. | Moc cięcia w programie endoskopowym minimum 400W. | TAK |  |
| 11. | Włącznik nożny: 1 sztuka. | TAK |  |
| 12. | Elektrody neutralne dzielone, z pierścieniem ekwipotencjalnym: 50 sztuk. | TAK |  |
| 13. | Kabel do elektrod biernych jednorazowych: 1 sztuka. | TAK |  |
| 14. | Wózek pod diatermię: 1 sztuka. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 15. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 16. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 17. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 18. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 19. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 20. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 3 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowej myjni endoskopowej o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 3. | Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, pozwalające na luźne ułożenie endoskopu. Pokrywa komory zawiera uszczelnienie i jest wyposażona w obrotowe ramię spryskiwacza. | TAK |  |
| 4. | Otwieranie komory przy pomocy przycisków nożnych, bez używania rąk. | TAK |  |
| 5. | System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków. | TAK |  |
| 6. | Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu oraz tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym endoskop jest cały zwinięty w komorze. | TAK |  |
| 7. | Załadunek endoskopów od góry. | TAK |  |
| 8. | Każda komora zawiera przyłącza umożliwiająca podłączenie każdego kanału endoskopu osobno. | TAK |  |
| 9. | Każde przyłącze niezależnie podłączane do urządzenia za pomocą szybkozłączki. | TAK |  |
| 10. | Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji. | TAK |  |
| 11. | Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów w niezależnych komorach jednocześnie oraz asynchronicznie. | TAK |  |
| 12. | Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie komory myjni w czasie trwania procesu. | TAK |  |
| 13. | Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych producentów w tym również bronchoskopów. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 15. | Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 16. | Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. | TAK |  |
| 17. | Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka myjącego oraz środka dezynfekcyjnego. | TAK |  |
| 18. | Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. Czujniki w sposób ciągły monitorują ciśnienie i przepływ roztworów roboczych niezależnie w każdym kanale. | TAK |  |
| 19. | Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku nieprawidłowości podłączenia endoskopu. | TAK |  |
| 20. | Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku blokady przepływu w kanale endoskopu poza ustalony zakres. | TAK |  |
| 21. | Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres. | TAK |  |
| 22. | Minimum 12 pomp roztworów roboczych w myjni, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego. | TAK |  |
| 23. | Umocowane wewnątrz pokrywy, obrotowe ramię spryskujące z kontrolowaną liczbą obrotów podczas procesowania zewnętrznej części endoskopu, komory i pokrywy. | TAK |  |
| 24. | Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu. | TAK |  |
| 25. | Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną. | TAK |  |
| 26. | Możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów - wykazać listę minimum 3 różnych zestawów środków myjącego i dezynfekcyjnego, gdzie każdy zestaw muszą tworzyć środki pochodzące od jednego producenta. | TAK | Zestawy środków myjącego i dezynfekcyjnego: 1. ……………………..…… (Podać) 2. ……………………..…… (Podać) 3. ……………………..…… (Podać) |
| 27. | Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego. | TAK |  |
| 28. | Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli. | TAK |  |
| 29. | Program termicznej autodezynfekcji myjni. Możliwość wykorzystania funkcji czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji. | TAK |  |
| 30. | Możliwość przeprowadzenia dodatkowego programu chemicznej autodezynfekcji myjni. | TAK |  |
| 31. | Środki przechowywane wewnątrz myjni umiejscowione są w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków. | TAK |  |
| 32. | Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny ok. 0,2 µm. | TAK |  |
| 33. | Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopów. | TAK |  |
| 34. | Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym i sygnału dźwiękowego. | TAK |  |
| 35. | Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie procesu widoczna z odległości na wskaźniku LED umieszczonym na obudowie myjni. | TAK |  |
| 36. | Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego współpracującego z szafami do przechowywania endoskopów. | TAK |  |
| 37. | Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych lub równoważny. | TAK |  |
| 38. | Laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację użytkowników, endoskopów oraz specjalistów. | TAK |  |
| 39. | Przechowywanie w pamięci systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników. | TAK |  |
| 40. | Dokumentacja przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr fabrycznego endoskopu, nazwiska użytkownika (identyfikator) uruchamiającego proces. | TAK |  |
| 41. | Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym ok. 20 min. (+/- 2 min.) program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego lub ok. 30 min. (+/- 2 min.) program w przypadku zastosowania aldehydu glutarowego. | TAK |  |
| 42. | Wyświetlacz kolorowych komunikatów tekstowych w języku polskim. | TAK |  |
| 43. | Wyświetlanie komunikatów graficznych. | TAK |  |
| 44. | Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W dokumencie drukowanym muszą znajdować się informacje o parametrach procesu oraz prawidłowości lub nie prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 45. | Proces dezynfekcji nie wymagający zastosowania dodatkowego aktywatora, dwie pompy roztworu. | TAK |  |
| 46. | Zasilanie elektryczne prądem 1-fazowym 220-240V, 50-60Hz, o poborze mocy na 1 cykl nie przekraczającej 3,5 kWh. | TAK |  |
| 47. | Ogrzewacz wody (bojler): 1 sztuka. | TAK |  |
| 48. | Wymiary myjni: – szerokość (od frontu) maksymalnie 100 cm, – wysokość maksymalnie 110 cm, – głębokość maksymalnie 80 cm. | TAK |  |
| 49. | Zestaw startowy preparatów: – Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. Działający w temperaturze 35-40°C. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej - 2 op. (op. minimum 4,5 L), – Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B, Tbc, V, F, S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35°C – 4 op. (op. minimum 4,5 L). – 5-krążkowy przyrząd do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych o średnicy 2,8-5,0 mm, długości 220 cm, umożliwiający dokładne wyczyszczenie kanału za pomocą jednego przeciągnięcia. Zestaw - 60 sztuk plus kaseta do przechowywania - 1 opakowanie. | TAK |  |
| 50. | Adaptery do posiadanych przez szpital endoskopów. Typy i modele sprzętu użytkowane w szpitalu do podłączenia w myjni: 1. Bronchofiberoskop FB-18V Pentax: 1 sztuka, 2. Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS; 1 sztuka, 3. Videogastroskop Fujinon EG 201FP: 1 sztuka, 4. Videogastroskop EG 2990 K Pentax: 3 sztuki 5. Videokolonoskop EC 3890 FK2 Pentax: 3 sztuki, 6. Videokolonoskop Fuji Film EC-530 WL: 1 sztuka. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 51. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 52. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 53. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 54. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 55. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 56. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 4 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowej platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych w tym rzutu serca o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| PLATFORMA DO OBSERWACJI PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH W TYM RZUTU SERCA – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji CCO oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi. | TAK |  |
| 3. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: – bez użycia cewnika Swan-Ganza, – drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy). | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: – za pomocą cewnika Swan-Ganza, – za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro. | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł do pomiaru saturacji tkankowej NIRS. | TAK |  |
| 7. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: – rzut serca (CO), – rzut serca indeksowany (CI), – objętość wyrzutowa (SV), – indeks objętości wyrzutowej (SVI), – systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR), – indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI), – HPI - wskaźnik ryzyka wystąpienia epizodu niedociśnienia, – zmienność objętości wyrzutowej (SVV), – zmienność ciśnienia tętna (PPV), – saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2), – centralne ciśnienie żylne (OCŻ), – ciśnienie średnie tętnicze (MAP), – częstość akcji serca (HR). | TAK |  |
| 8. | Ekran typu „kokpit”: – definiowany i wizualizowany kolorem przez użytkownika zakres celów terapii i alarmów, – dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki, – duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, – procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, – możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie. | TAK |  |
| 9. | Ekran interwencyjny: – możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |
| 10. | Ekran fizjologiczny animowany: – możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV), – możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2), – dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |
| 11. | Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego: – wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną, – parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, – dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |
| 12. | Ekran trendów graficznych: – możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów, – jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości, – dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |
| 13. | Ekran trendów tabelarycznych: – możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów, – jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości, – dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |
| 14. | Ekran GDT: – pozwala na prowadzenie leczenia ukierunkowanego na cel (GDT), umożliwiające użytkownikowi zarządzanie parametrami kluczowymi w optymalnym zakresie, – pozwala na ustawianie wybranych protokołów postępowania, – ekran Pobieranie danych umożliwia użytkownikowi eksportowanie raportów GDT na dysk USB. | TAK |  |
| 15. | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cali i rozdzielczości minimum 1024x768. | TAK |  |
| 16. | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG. | TAK |  |
| 17. | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności minimum 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu. | TAK |  |
| 18. | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG. | TAK |  |
| 19. | Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7. | TAK |  |
| 20. | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 21. | Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg. | TAK |  |
| 22. | Statyw do zamontowania monitora. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 24. | W ofercie 50 kompletnych zestawów do pomiarów rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi. | TAK |  |
| 25. | W ofercie 5 kompletnych zestawów do pomiarów rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z pomiarem - HPI - wskaźnika ryzyka wystąpienia epizodu niedociśnienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 26. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 27. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 28. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 29. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 30. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 31. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 5 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego zmgławiacza – elektrofumigatora o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Rozmiar: 300-500 mm x 300-500 mm x 220-500 mm, | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 4. | Co najmniej jedna rączka transportowa. | TAK |  |
| 5. | Przewód zasilający długości minimum 2,5m. | TAK |  |
| 6. | Intuicyjny, przyjazny interfejs, łatwy w obsłudze. | TAK |  |
| 7. | Możliwość obsługi w rękawiczkach. | TAK |  |
| 8. | Dyfuzja (może być wspomagana nadmuchem) minimum 80m/s. | TAK |  |
| 9. | Rozmiar kropli średnica ok. (5 µm). | TAK |  |
| 10. | Odporna dysza przeznaczona do korzystania z różnych środków chemicznych. | TAK |  |
| 11. | Minimalna wydajność zasilania (praktyczna) 200 dm³/min. | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie robocze ok. 0,4 MPa. | TAK |  |
| 13. | Programator czasowy. | TAK |  |
| 14. | Powierzchnia skutecznego działania przeciwwirusowego (dla stężenia np.: 12% H2O2) do 50 m2. | TAK |  |
| 15. | Wydajność/kubatura skutecznego działania przeciwwirusowego (dla stężenia np.: 12% H2O2) do 150 m³. | TAK |  |
| 16. | Środek dezynfekujący: 30 L. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 17. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 18. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 20. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 21. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 22. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.7 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 6 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego aparatu USG o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| APARAT USG – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Aparat USG przenośny w formie laptopa z rączka – dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 3. | Waga urządzenia maksymalnie 8 kg. | TAK |  |
| 4. | Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie minimum 1. | TAK |  |
| 5. | Możliwość tworzenia własnych ustawień przez użytkowników. | TAK |  |
| 6. | Aparat z szybkim startem i gotowością do pracy w ciągu maksymalnie 30 sekund. | TAK |  |
| 7. | Monitor o przekątnej minimum 15”. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający prace bez zasilania sieciowego przez minimum 60 minut. | TAK |  |
| 9. | Alfanumeryczna klawiatura podświetlana do wprowadzania opisów. | TAK |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 2 – 16.0 MHz. | TAK |  |
| 11. | Dynamika systemu minimum 200 dB. | TAK |  |
| 12. | Wyjście Ethernet. | TAK |  |
| 13. | Wyjście cyfrowe minimum 2 x USB. | TAK |  |
| 14. | Możliwość natychmiastowego uśpienia i obudzenia aparatu. Standby Mode. | TAK |  |
| 15. | Zasilanie 220-240 V. | TAK |  |
| 16. | Dedykowany wózek z możliwością płynnej regulacji góra/dół w zakresie minimum 15 cm. – minimum 1 uchwyty na głowice i 1 uchwyt na żel, – wieszak na przewody głowicy, – dwie półki w tym jedna z przeznaczeniem na drukarkę małego formatu, – 4 skrętne koła z możliwością ich zablokowania. | TAK |  |
| 17. | Wewnętrzny dysk twardy minimum 500 GB. | TAK |  |
| 18. | Moduł WiFi. | TAK |  |
| 19. | Drukarka termiczna (video) czarno-biała + papier do drukarki: 10 sztuk. | TAK |  |
| 20. | Pedał nożny umożliwiający zamrożenie obrazu. | TAK |  |
| 21. | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| 22. | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej. | TAK |  |
| 23. | Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej minimum 0˚ i +/- 6˚. | TAK |  |
| 24. | B Mode. | TAK |  |
| 25. | Regulowana szerokość sektora 4 poziomów. | TAK |  |
| 26. | Zakres głębokości skanowania od 1 do 30 cm. | TAK |  |
| 27. | Obrót obrazu: 0˚, 90˚, 180˚, 270˚. | TAK |  |
| 28. | Odwrócenie obrazu: lewo, prawo, góra, dół. | TAK |  |
| 29. | Podział ekranu na dwa lub cztery obrazy. | TAK |  |
| 30. | M Mode. | TAK |  |
| 31. | Color Doppler. | TAK |  |
| 32. | Doppler pulsacyjny PW. | TAK |  |
| 33. | Doppler fali ciągłej CW. | TAK |  |
| 34. | Doppler tkankowy. | TAK |  |
| Głowica Liniowa |
| 35. | Głowica liniowa, zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 5.0 – 15.0 MHz. | TAK |  |
| 36. | Liczba elementów minimum: 128. | TAK |  |
| 37. | Szerokość czoła głowicy (FOV) minimum 38 mm. | TAK |  |
| 38. | Archiwizacja raportów badań, obrazów z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy. | TAK |  |
| 39. | Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych. Minimum wymaganych klas: DICOM store, worklist, storage commit (SC), query/retrieve. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 40. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 41. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 42. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 43. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 44. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 45. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.8 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 7 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 7 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 7 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego aparatu USG o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| APARAT USG – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny mobilny dla potrzeb Pracowni USG. | TAK |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 3. | Aparat mobilny wyposażony w 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę. | TAK |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki. | TAK |  |
| 5. | Dynamika systemu minimum 400 dB. | TAK |  |
| 6. | Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” minimum 1000 Hz. | TAK |  |
| 7. | Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum 1 – 18.0 MHz. | TAK |  |
| 8. | Ilość kanałów procesowych minimum 450000. | TAK |  |
| 9. | Ilość aktywnych gniazd dla głowic minimum 4. | TAK |  |
| 10. | Dotykowy panel o przekątnej minimum 10”, wykorzystywany do obsługi systemu i poprawienia ergonomii pracy. | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) minimum 30 cm. | TAK |  |
| 12. | Regulacja pulpitu (lewo-prawo). | TAK |  |
| 13. | Głębokość penetracji minimum 1 – 33 cm. | TAK |  |
| 14. | Liczba regulowanych ognisk widocznych na ekranie minimum 4. | TAK |  |
| 15. | Monitor LCD wbudowany fabrycznie w aparat z regulacją pion-poziom na ramieniu, przekątna minimum 21,5”. | TAK |  |
| 16. | Wbudowany dysk twardy jednostki głównej minimum 500 GB. | TAK |  |
| 17. | Pamięć kinowa Cine-Loop. | TAK |  |
| 18. | Ilość klatek cine-loop minimum 24000. | TAK |  |
| 19. | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami. | TAK |  |
| 20. | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na dysku twardym, DVD,CD/RW. | TAK |  |
| 21. | Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, Raw Data (Surowe dane). | TAK |  |
| 22. | Możliwość przenoszenia danych na urządzenie typu pen-drive, minimum 2 gniazda USB. | TAK |  |
| 23. | Dostępne aplikacje minimum: - naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne), - małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra), - jama brzuszna, - ginekologia, - położnictwo, - pediatria i badania neonatalne, - urologia, - kardiologia, - mięśniowo-szkieletowa, - badanie klatki piersiowej. | TAK |  |
| 24. | Całkowita wartość powiększenia minimum 8x. | TAK |  |
| 25. | Tryby pracy: - B-Mode, - M-Mode, - Doppler Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości min. 300 cm/s., - Power Doppler (PD), - Power Doppler kierunkowy, - Doppler Spektralny (PW), - M-Mode Kolorowy. | TAK |  |
| 26. | Tryb duplex/triplex. | TAK |  |
| 27. | Obrazowanie II harmonicznej. | TAK |  |
| 28. | Korekcja kąta Dopplera minimum +/- 89˚. | TAK |  |
| 29. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie minimum 1 – 16 mm. | TAK |  |
| 30. | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
| 31. | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej. | TAK |  |
| 32. | PRF dla PW minimum 9 m/s przy zerowym kącie. | TAK |  |
| 33. | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji minimum linii bazowej i prędkości). | TAK |  |
| 34. | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami minimum 9 kątów. | TAK |  |
| 35. | Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. | TAK |  |
| 36. | Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 37. | Możliwość pracy z dowolnym żelem usg. | TAK |  |
| 38. | Możliwość czyszczenia głowic środkami powszechnie dostępnymi dezynfekcyjnymi. | TAK |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii, Q-analizy Elasogarfii. | TAK |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii poprzecznej Shear Wave. | TAK |  |
| 41. | Wbudowany w aparat wideoprinter czarno- biały + 20 rolek papieru. | TAK |  |
| 42. | Klawiatura na konsoli operatora lub klawiatura wysuwana spod konsoli operatora. | TAK |  |
| 43. | Przystawka biopsyjna. | TAK |  |
| 44. | Waga aparatu maksymalnie 90 kg. | TAK |  |
| 45. | Zasilanie 220-240 V 50 Hz. | TAK |  |
| 46. | Opcja nie Dopplerowskiej metody oceny przepływu w naczyniach z możliwością mapowania kolorem. | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 47. | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa. | TAK |  |
| 48. | Zakres częstotliwości pracy minimum 3 – 11.0 MHz. | TAK |  |
| 49. | Szerokość głowicy maksymalnie 40 mm. | TAK |  |
| 50. | Ilość elementów minimum 190. | TAK |  |
| 51. | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| 52. | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | TAK |  |
| 53. | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa typu hockey. | TAK |  |
| 54. | Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 15.0 MHz. | TAK |  |
| 55. | Ilość elementów minimum 160. | TAK |  |
| 56. | Szerokość głowicy w przedziale 22 – 27 mm. | TAK |  |
| 57. | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| 58. | Minimum po 3 wybieralne częstotliwości dla trybu B i Harmonicznej. | TAK |  |
| 59. | Głowica convex elektroniczna szerokopasmowa. | TAK |  |
| 60. | Zakres częstotliwości pracy minimum 1,3 – 5 MHz. | TAK |  |
| 61. | Ilość elementów minimum 190. | TAK |  |
| 62. | Kąt skanu minimum 69 stopni. | TAK |  |
| 63. | Obrazowanie harmoniczne 3 pasma. | TAK |  |
| 64. | Głowica microconvex elektroniczna szerokopasmowa. | TAK |  |
| 65. | Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 11 MHz. | TAK |  |
| 66. | Ilość elementów minimum 120. | TAK |  |
| 67. | Kąt skanu minimum 100 stopni. | TAK |  |
| 68. | Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych. Minimum wymaganych klas: DICOM store, worklist, raporty strukturalne (SR), storage commit (SC), query/retrieve. | TAK |  |
| 69. | Dostarczony aparat musi być w pełni zintegrowany z systemem RIS/PACS firmy CGM Clininet/NetRAAD posiadanym przez Zamawiającego. Pełne koszty integracji zarówno po stronie systemu RIS/PACS jak i dostarczonego aparatu ponosi dostawca niniejszego sprzętu. Zamawiający udostępni posiadaną licencję na podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS. | TAK |  |
| 70. | Zlecenie wraz z danymi pacjenta zarejestrowanego w programie RIS automatycznie przechodzi do aparatu, a po wykonaniu badania uzyskane w trakcie badania obrazy są przesyłane na żądanie do RIS/PACS-a Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 71. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 72. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 73. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 74. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 75. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 76. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 8 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 8 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 8 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowych respiratorów stacjonarnych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| RESPIRATOR STACJONARNY – 2 sztuki |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Aparat nowy nieużywany rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK |  |
| 3. | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| 4. | Respirator na wózku jezdnym z blokadą kół. | TAK |  |
| 5. | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia. | TAK |  |
| 6. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
| 7. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut. | TAK |  |
| Tryby wentylacji |
| 8. | CMV, AC (CMVAssist). | TAK |  |
| 9. | SIMV. | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP. | TAK |  |
| 11. | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV. | TAK |  |
| 13. | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we wszystkich trybach wentylacji. | TAK |  |
| 14. | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow. | TAK |  |
| 15. | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze minimum 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozmiarze minimum 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. | TAK |  |
| 16. | Kompensacja przecieków. | TAK |  |
| 17. | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK |  |
| 18. | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | TAK |  |
| 19. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 95 1/min. | TAK |  |
| 20. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. | TAK |  |
| 21. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 90 cmH2O. | TAK |  |
| 22. | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 90 cmH2O. | TAK |  |
| 23. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK |  |
| 24. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  |
| 25. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
| 26. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
| 27. | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  |
| 28. | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
| 29. | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
| 30. | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
| 31. | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  |
| 32. | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  |
| 33. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
| 34. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
| 35. | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  |
| 36. | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
| 37. | Ciśnienie okluzji P,01. | TAK |  |
| 38. | NIF – Negative Inspiratory Force. | TAK |  |
| 39. | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
| 40. | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
| 41. | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
| 42. | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. | TAK |  |
| 43. | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metolowemu wspornikowi ochronnemu. | TAK |  |
| 44. | Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte. | TAK |  |
| 45. | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK |  |
| 46. | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej. | TAK |  |
| 47. | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
| 48. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK |  |
| 49. | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
| 50. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
| 51. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
| 52. | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
| 53. | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
| 54. | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | TAK |  |
| 55. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
| 56. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
| 57. | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
| 58. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
| 59. | Funkcja autotestu aparatu dokonywanego automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
| 60. | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora | TAK |  |
| 61. | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o długości minimum 3 m z końcówkami AGA. | TAK |  |
| 62. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
| Akcesoria |
| 63. | 1 płuco testowe do każdego respiratora. | TAK |  |
| 64. | 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku do każdego respiratora. | TAK |  |
| 65. | Ramię podtrzymujące układy oddechowe do każdego respiratora. | TAK |  |
| 66. | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku do każdego respiratora. | TAK |  |
| 67. | 5 czujników przepływu do każdego respiratora. | TAK |  |
| 68. | 100 szt. jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME do każdego respiratora. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 69. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 70. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 71. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 72. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 73. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 74. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| DOKUMENTY: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| --- |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………….………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie określonym w punkcie 9.1 przedmiotowej SIWZ, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium do Pakietu nr ……………..……………… w wysokości …………………….. PLN, zostało wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...……………….............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................………… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 7. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |